竞争性磋商文件

- 项目编号：XYCS-生态环境局-20250620

- 项目名称:盱眙县水源地水质自动监测站挥发酚和挥发性有机物设备运维项目

采 购 人：淮安市盱眙生态环境局

二零二五年六月九日

目   录

第一章   磋商文件

一、磋商邀请

二、供应商须知

三、合同格式及条款

四、项目采购需求

第二章    响应文件格式

一、磋商函

二、报价明细表

三、服务承诺

四、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

五、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

六、示范格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

第一部分   磋商邀请

项目概况

盱眙县水源地水质自动监测站挥发酚和挥发性有机物设备运维项目的潜在供应商应在盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪盱眙分公司获取采购文件，并于2025年6月20日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XYCS-生态环境局-20250620

项目名称：盱眙县水源地水质自动监测站挥发酚和挥发性有机物设备运维项目

采购方式：竞争性磋商

最高限价：45万元。

采购需求：加强淮河河桥水源地预警站和取水口自动站、桥口水厂预警站和取水口自动站、龙王山水库取水口自动站、化农水库取水口自动站共6座站点的挥发酚和挥发性有机物设备运维管理，运维服务时间1年（详见第四部分）。

合同履行期限：合同签订后一年。

本项目（否）接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.申请人的资格要求：

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按照示范格式四要求）；

（2）提供有效期内的营业执照。

（3）法定代表人资格证明或授权委托书。

（4）承诺书（格式按照示范格式三要求）

3.本项目的特定资格要求：

本次项目不接受联合体供应商参加磋商。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第 24.3.3 项。

- 注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业

#### 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业

- 三、获取采购文件

时间：2025年6月9日至2025年6月16日（每天上午8：30至11：30，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼206室

方式：现场或线上获取。报名时需提供法人代表授权委托书复印件；被委托人身份证明复印件（需注明报名人联系方式）；营业执照复印件。

售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月20日9点30 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

- 五、开启

时间：2025年6月20日9点30 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

本项目不收取磋商保证金，履约保证金:无。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：淮安市盱眙生态环境局

地    址：盱眙县企业服务大厦12楼

电    话：孙立春 15105232827

- 2.采购代理机构信息

名    称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

地　　址：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室

联系方式：顾军17766119192

## 3.项目联系方式

## 项目联系人：孙立春  15105232827

第二部分    供应商须知

友情提醒:磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

一、总  则

1.适用范围 本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2咨询费

本次代理费由成交供应商支付，人民币捌仟元整，由中标人领取中标通知书时交纳给代理公司，此费用须包含在报价中，但无须单独列项计取。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

第一章  磋商文件

- 响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在磋商截止时间十日前以书面形式通知采购人，采购人对磋商截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在江苏泽豪工程咨询管理有限公司网站进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分（有关格式按磋商文件第二章“响应文件格式”要求）:

10.1.1磋商函

10.1.2磋商报价

10.1.3拟委派的项目负责人及项目组成员配备表

10.1.4项目服务方案

10.1.5服务承诺及合理化建议

10.1.6资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件；

10.1.7最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件。

10.1.8磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

10.1.9示范格式

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，因此磋商供应商的报价包含文件所要求的可能发生的技术服务、心理咨询、人员培训、人员保险等相关税费、人工工资等其他有关的所有费用。成交后不得以任何理由要求追加任何费用。

11.2采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.3本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本次项目不收取磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商，采购人或代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商有限期满后五天内无息退还其磋商保证金。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件份数和签署

14.1磋商供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准，响应文件须胶装成册。

14.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

14.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

14.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封及标记

15.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号、采购人名称、磋商供应商名称。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，采购人或代理机构将拒绝接收。

16.响应文件递交截止时间

16.1采购人或代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.2采购人或代理机构可按第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人或代理机构将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购人或代理机构。

18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3在响应文件递交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。

五、磋商、推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人或代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、磋商供应商应委派代表准时参加。

20.磋商小组

20.1采购人或代理机构根据项目特点组建磋商小组，磋商小组三人（含）以上奇数组成。

20.2磋商小组由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.4 磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21. 磋商程序

21.1磋商开始前，由采购人或代理机构对磋商供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。

21.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

21.3磋商供应商法定代表人参加磋商的按响应文件的相关格式填写资格证明文件。

23.4磋商供应商授权委托人参加磋商的按响应文件的相关格式填写授权委托书。

21.5由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

21.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.7磋商小组根据磋商情况可以要求磋商供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商结束后磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内所进行的最终报价。

21.8在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备资格。

22.对响应文件的初审

22.1对响应文件的初审包括审查磋商供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。

22.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

22.1.2磋商小组还将审查每份响应文件对磋商文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了买方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上同意。

22.1.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

22.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

22.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

22.2.3如果磋商供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.2.4若磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝，其磋商保证金将被没收

22.3.无效响应文件条款：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定资质要求的；

（3）经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

（7）经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.4出现下列情形之一的，采购人或者采购中心应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，可以与两家磋商供应商进行磋商。

23.响应文件的澄清

23.1在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件进行澄清。磋商供应商应派法定代表人或其授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受咨询。

23.2磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其授权委托人签署，并作为响应文件的补充。

23.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

24.推荐成交候选人

24.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）磋商货物、服务的最终报价；

（2）货物、服务的质量、性能、技术参数响应；

（3）参加磋商供应商承诺的售后服务等。

24.3评标办法

24.3.1本次项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.3.2综合评分法，是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的供应商作为成交候选人或者成交人的评标方法。在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保分别给予最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准）。

24.3.3政策功能落实：

（一）小微型企业价格扣除

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）联合体及分包

（1）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

（四）残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中编入加盖出具单位公章的证明文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（六）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

各磋商供应商若为小型或微型企业，必须提供书面承诺及相关材料（详见示范格式）。

24.3.4在满足磋商文件要求的条件下，磋商小组将按第24.2及24.3条所列各项因素对磋商供应商及其供应货物、服务进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务综合评审后按得分由高到低来确定,并推荐出1名成交候选人。

具体评标分值如下：（100分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标总报价)×30（小数点后保留两位） | 30 |
| 2 | 信誉 （8分） | 投标人在水站建设、监测与运维服务工作过程中，无以下情况的得8分，否则得0分： 1.投标人因在水质自动监测站建设和运维服务过程中受到过生态环境部门或其他建设单位的整改通知、通报、处罚等情况的（相关部门证明能及时整改到位的，可不扣分）； 2.投标人或法定代表人违反《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，经法院判决触犯破坏计算机信息系统罪等情况。 注：投标人需提供承诺函并加盖公章，如有弄虚作假情况被查出，将视为无效投标。 | 8 |
| 3 | 人员配置 （12分） | 1.项目配置人员：投标人承诺为本项目安排不少于2名专业人员做驻站服务运维，驻站运维人员必须持有省级及以上地表水水质自动站运维上岗证，并在投标文件中明确驻站人员，每安排1名的得3分，最高得6分。本项满分6分。（注：需提供相关证书复印件，否则不得分；不得和在盱其他项目运维人员重叠，供应商需提供承诺书，格式自拟，否则不得分。） 2.项目负责人：投标人拟投入该项目的项目经理具备环保工程相关专业高级职称的得基础分4分；同时项目经理获得过省部级环保部门颁发的环境监测类人才评定或相关荣誉表彰的加2分。本项最高6分，没有不得分。（注：需提供相关证书复印件，否则不得分；不得和在盱其他项目运维人员重叠，供应商需提供承诺书，格式自拟，否则不得分。） （注：以上人员必须为本单位职工，需提供以上人员由投标供应商为其缴纳的近半年来任意1个月社保证明、培训合格证书、职称证书、竞赛证书、表彰证书等证明材料复印件。中标单位在执行过程中如果违约，甲方有权终止合同，并要求赔偿损失）。 | 12 |
| 4 | 综合能力 （16分） | 1.投标人具有智慧环境大数据类、水环境质量自动监测质控平台类、智慧监测平台类计算机软件著作权登记证书的，每个得1分，最高得3分。（需提供相证书复印件至投标文件中，未提供的不得分） | 3 |
|  |  | 2.投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书，有一个得1分，最高得4分。（需提供相证书复印件至投标文件中，未提供的不得分） | 4 |
|  |  | - 质控实验室：水样送CMA实验室具有一定的时效性、准确性，正常有效期为24小时，添加稳定剂为48小时。投标人自有或委托用于质量控制的CMA实验室距离项目实施地200公里以内得4分，201-400公里内得2分，401公里外得1分。 - 实验室认证范围需包含：挥发酚和挥发性有机物，共5分，缺1项扣2.5分，扣完为止。（须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证复印件至投标文件中，不满足不得分。） | 9 |
| 5 | 业绩 （8分） | 1.自2022年6月1日（含）至今，投标人具有环境水自动监测站建设和运维项目的业绩，每提供一份合同得1分，本项最多4分。（须提供中标通知书和业绩合同复印件至投标文件中，中标通知书和合同中须反映相关信息，不能反映相关信息的需提供相关证明材料，未反映或未提供不得分。） | 4 |
|  |  | 2.投标人自2022年6月1日（含）以来承担过水自动站质控项目的，每提供1份业绩得1分，本项最高得4分。（1、提供合中标通知书和同复印件至投标文件中；2、提供合同质控报告关键页复印件，本项否则不得分） | 4 |
| 6 | 运维管理 （16分） | 1.运维方案：投标人提供水质自动监测站运行维护方案对运维计划、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、运维质量管理、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。根据投标人提供的运维方案的合理性和可操作性等进行综合评审。方案明确、表述完整、可操作性强得8分；方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得5分；方案不够明确、表述模糊、可操作性较差得1分；其他得0分。（“▲”条款有1项不回答扣1分，格式自拟） | 8 |
|  |  | 2.交接方案：若投标单位中标后，在本项目开始履约时和合同期满时，投标单位均需保证水站内的所有仪器设备符合相关技术规范中系统正常运行要求，并将水站完整地接收、交接给下一家运维服务单位。投标单位应在投标文件中对接收和交接方案进行描述。提交承诺函且方案合理可行的得4分；有承诺函且方案基本合理的得2分；其他得0分。 | 4 |
|  |  | 3.质量保证方案：根据投标文件提供的质量保证措施和应急方案进行综合评议。包括质量控制方案、数据审核方案、仪器维修、突发事件的预警及处理等内容。方案合理细致、符合项目需求的得4分；方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求的得2分；方案简单，表述模糊，可操作性较差的得1分；不符合采购要求或不提供方案的不得分。 | 4 |
| 7 | 应急保障 （10分） | 1.耗材配件供应：投标人提供的挥发酚和挥发性有机物运维所需耗材及配件明细清单（包含名称、数量、厂家、配件型号、匹配度证明等，新更换设备须和原场一致）进行打分，满分5分。提供的清单完整、适应性强、配套性高，得5分；提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般，得3分；提供的清单笼统、配套不完善，得1分；不提供不得分。 | 5 |
|  |  | 2.应急保障方案：根据投标单位提供的应急预案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题，是否具备有效的预防和补救措施，综合评分，不提供不得分。方案全面深入,详尽准确,思路科学合理的，得5分；方案较为贴切，符合实际，具有实用性的，得3分；方案基本符合要求的，得1分；不提供不得分。 | 5 |

24.4磋商结束后，成交结果将在江苏泽豪工程咨询管理有限公司网公告。

24.5成交候选人在公告期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.磋商过程保密

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.质疑处理

28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3 磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，县政府采购监管部门有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。供应商须以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的格式须按照国家财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，格式详见，否则，采购人不予受理。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以书面形式作出答复。

29.成交通知书

29.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知成交供应商。

29.2成交供应商在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须到采购人或代理机构领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

29.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

30.签订合同

30.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定进行处理。

31.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.履约保证金

32.1本项目不收取履约保证金。

32.2如果成交人没有按照29条或30条的规定去做，采购人或代理机构将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新磋商。

第三部分  合同格式及条款

（一）采购合同主要条款

| 付款方式 | 运维年度结束15日内，上报盱眙生态环境监测监控站全年运维报告，上报年运转率、传输率、有效数据达标率、运行状况和事件处理情况等，由盱眙生态环境监测监控站牵头根据运维考核办法进行考核，水生态环境科根据考核结果履行付款程序。 |
| --- | --- |
| 履约时间 | 合同签订后一年。 |
| 履约地点 | 淮安市盱眙生态环境局指定地点。 |

（二）合同格式（仅作参考）

买方：

卖方：

经政府采购，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

1、合同文件

下列关于淮安市盱眙县政府采购（项目编号）磋商文件及响应文件等是构成本合同不可分割的部分：

（1）卖方提交的响应文件；

（2）成交通知书；

（3）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为________元人民币。

5、付款条件

6、履约时间和地点

履约时间：

履约地点：

7、质量保证和售后服务

8、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理。同时财政监管部门有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

9、合同生效及其它

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方、代理机构各执二份。

10、…………………………………

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

- 项目采购需求

1、项目名称

- 盱眙县水源地水质自动监测站挥发酚和挥发性有机物设备运维项目。

2、采购需求和概述

- 2.1 采购需求

- 淮河河桥水源地预警站和取水口自动站、桥口水厂预警站和取水口自动站、龙王山水库取水口自动站、化农水库取水口自动站6座站点共6套挥发酚和挥发性有机物设备及其配套设备、监测系统的运行维护(包含人工、交通、运行网络费、并提供备品备件、有证标样等)

服务期限：12个月

2.1.1 本次采购的项目为淮安盱眙6个自动站中挥发酚和挥发性有机物设备运维及管理，本次招标的站点及托管运维的水质自动站设备如表1所示。

- 表1 盱眙县水源地水质自动站挥发酚和挥发性有机物设备情况统计表

| 序号 | 站名 | 运维到期时间 | 设备参数 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮河河桥水源地预警站 | 2025.6.8 | 挥发酚、挥发性有机物 | 绿洁科技GR-2166、绿洁科技GR-8100-2 |  |
| 2 | 淮河河桥水源地取水口自动站 | 2025.6.8 | 挥发酚、挥发性有机物 | 绿洁科技GR-2166、绿洁科技GR-8100-1 |  |
| 3 | 龙王山水库取水口自动站 | 2025.6.8 | 挥发酚、挥发性有机物 | 绿洁科技GR-2166、绿洁科技GR-8100-2 |  |
| 4 | 化农水库取水口自动站 | 2025.6.8 | 挥发酚、挥发性有机物 | 绿洁科技GR-2166、绿洁科技GR-8100-2 |  |
| 5 | 桥口水厂预警站 | 2025.6.8 | 挥发酚、挥发性有机物 | 绿洁科技GR-2166、绿洁科技GR-8100-2 |  |
| 6 | 桥口水厂取水口自动站 | 2025.6.8 | 挥发酚、挥发性有机物 | 绿洁科技GR-2166、绿洁科技GR-8100-2 |  |

2.1.2 根据服务内容，投标单位在报价中应包含表2所列各部分工作的费用：

- 表2 报价应包含的各部分工作及消耗品费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件、易耗品 | 设备、配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 人工费、差旅费、交通费、水费、电费、网络通讯费等 |
| 3 | 设备维修保养费 | 计算机设备日常维修、软件维护费用 |
| 4 | 质量控制费 | 标准物质、校准液等质量控制工作产生的费用以及运维终端设备 |

# 2.2概述

# 为保障饮用水安全，建立健全水源地信息共享机制，提升监测能力和联防联控水平，依据《江苏省生态环境监测条例》、《江苏省城乡供水管理条例》、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》、《省政府办公厅关于加强全省饮用水水源地管理与保护工作的意见》等要求，拟对我县淮河河桥水源地预警站和自动站、桥口水厂预警站和自动站、龙王山水库自动站、化农水库自动站六座站点共6套挥发酚、挥发性有机物在线自动监测分析仪器开展运维。

- 总体要求

凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

3.1 人员装备要求

3.1.1 根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并及时更换，所有备品备件均由中标方提供。因年久造成仪表老化损坏不能正常使用的，运维方负责提供备机，损坏仪表价格单件1万元以内由运维方承担，单件价格超过1万元的由甲方承担。

▲3.1.2 投标人应具有挥发酚、挥发性有机物参数的国际知名品牌的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人自有通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求（均需提供证明材料）。投标人应提供运维质控所必备的手机、平板等移动设备以安装相应的质控管理软件，并与质控单位共享相关设备及数据。

3.1.3 投标人必须为驻本项目运维人员配备专用工具和便携式校准仪器，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统和挥发酚及挥发性有机物便携式校准仪器等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.1.4 投标人为实施本运维项目，人员和交通工具的总体配置要求：运维公司必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明（原件及复印件）。至少配置2名专业技术运维人员，运维人员具备环境监测相关专业背景，大专以上学历，获得从业上岗证，从事水质自动站运营二年以上的工作人员不低于本项目运维人员数的50%。至少配置1辆运维车。投标人在盱眙正在实施的其他项目所配套的人员和车辆等不得算入本项目。

3.2 运维服务要求

3.2.1 投标人必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。须针对项目系统和仪表等制定保养检修计划并按期进行。根据项目要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

3.2.2 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为业主方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求；积极参加采购人主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作，随时接受采购人的工作考核及质控考核。

3.2.3 按照《江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）》进行维护和改造。保证站房清洁，整齐。

▲3.2.4 应急与异常情况处理的要求：当设备出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。运维单位每月定期向采购人提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述设备的运行状况和事件处理情况。

▲3.2.5 日常运行维护工作内容及要求。认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：自动站每日运行数据报表统计和数据有效性统计；自动站现场维护记录；自动站仪器设备故障及排除情况登记表；自动站每月运行情况月报；自动站备品备件管理登记表。

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

（a）每日维护

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日监控 | 每日都保证自动站正常运行 | 驻站人员不少于2次/日上平台监控数据情况 |
|  |  |  | 每日审核上传平台数据 |
|  |  |  | 每日统计各站点数据有效和无效情况 |

（b）每周维护

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 挥发酚分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，运行稳定，比对数据合格 | 1）更换蒸馏装置洗手液 |
|  |  |  | 2）检查冷凝器冷却水循环效率 |
|  |  |  | 3）验证回收率 |
|  |  |  | 4）清洗废液瓶 |
| 14 | 挥发性有机物分析仪维护 |  | 1）更换捕集管或吸附剂 |
|  |  |  | 2）校准标准气体 |
|  |  |  | 3）记录校准结果 |
| 15 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁， | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数，确认自动留样器工作正常。 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |

（c）每月维护

| 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 挥发酚分析仪 | 2次/月，检查、更换试剂并校正，确保数据正常 | 清洗电极或分光光度计比色池，检查蒸馏密封装置密封性，更换破损玻璃器皿。 清洗进样口、色谱柱及检测器，检查真空油泵油位及管路老化，备份系统方法文件。 |
| 挥发性有机物分析仪 |  |  |

（d）季度维护

| 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 挥发酚分析仪 | 1次/季度，检查、更换试剂并校正，确保数据正常 | 清洗电极或分光光度计比色池，检查蒸馏密封装置密封性，更换破损玻璃器皿。 清洗进样口、色谱柱及检测器，检查真空油泵油位及管路老化，备份系统方法文件。 |
| 挥发性有机物分析仪 |  |  |

3.3 其他服务及管理要求

3.3.1 质量保证工作按照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》（环办〔2019〕2号）、《国家地表水自动监测运维管理实施细则（试行）》（总站水字〔2019〕649号）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ/T 915-2017）；《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）、《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》（苏环监〔2012〕6号）、《江苏省水环境质量监测预警方案（试行）》（苏环办〔2020〕158号）等有关要求执行。招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.2 水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水、电、通讯等费用及站房和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

# 3.3.3 在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

# 3.3.4 不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

# ▲3.3.5 投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

# 4、运维考核和付款办法

# 4.1 运行指标要求

饮用水水源地站点为 2 小时一次。如遇紧急情况及实际工作需求,可根据管理需求调整监测频次。

单站数据有效率高于90%（含），有效数据上传率高于90%（含），异常情况及时处理率高于90%（含）。

单站数据有效率=项目该站所有监测数据有效率的平均值

单站有效数据上传率=单站数据有效率×数据有效上传率

有效数据指设备正常运行，在符合质控状态下监测的数据。

数据有效率指设备运行正常且通过审核效数据数量与应该产生的数据数量百分比。

数据有效上传率指上传得有效数据与应该产生的数据总量百分比。

异常情况及时处理率指仪器故障后及时处理次数与故障次数百分比。

# 4.2 数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核，但至少每月有一次为业主或质控单位组织开展的）；至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

4.3 运维考核

由盱眙生态环境监测监控站牵头，水生态环境科配合，每年度对运维方开展一次运行维护工作综合考核，以每个水质自动站为单位进行，采取运行效果考核和日常管理相结合。

4.3.1 运行效果考核

因乙方运维原因造成有效数据上传率低于80%的或异常情况及时处理率低于80%，扣除对应站点当月运维费用；因乙方运维原因造成有效数据上传率80%-89.9%的或异常情况及时处理率80%-89.9%，扣除对应站点当月运维费用的20%。考核通过月报体现，月报需要通过淮安市盱眙环境监测站审核。

4.3.2 日常管理考核

根据《盱眙县地表水水质自动监测站运维考核办法》（淮盱环发[2022]33号）文件，结合本项目实际进行考核。采购人每年对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次得分小于85分为不合格；得分大于或等于85分为合格。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。

考核得分在80分以上，85分以下，为初级警告，扣除年度运营费5%，并责令整改；考核得分在75分以上，80分以下，为二级警告，扣除年度运行费的10%，并责令整改；考核得分在65分以上，75分以下，为三级警告，扣除年度运营费20%，并责令整改；考核得分在65分以下，取消运营合同，并罚款年度运维费。

▲4.3.3 部分站点根据需要提前终止运行，以实际运维时间结算运维费用。

4.3.4 如果中标方运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，业主有权提前取消运维合同。

4.3.5 如果中标方未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%、质控考核合格率连续2月低于70%，或在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项，业主有权提前取消运维合同。

4.3.6 付款方式：运维年度结束15日内，上报盱眙生态环境监测监控站全年运维报告，上报年运转率、传输率、有效数据达标率、运行状况和事件处理情况等，由盱眙生态环境监测监控站牵头根据运维考核办法进行考核，水生态环境科根据考核结果履行付款程序。

- 附表3水质自动监测站运维情况考核表

考核站点：                            运维商：                       考核时间：

| 项目 | 考核内容及分值 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运行和日常维护（16分） | 站房（2分） | 确保站房整洁有序且周边10米范围内环境整洁 | 水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁、物品摆放有序得1分，否则每次扣0.5分；站房周边10米范围内无运维相关的废弃物或垃圾得1分，否则每次扣0.5分。 |  |
|  | 维护频次（2分） | 确保运维频次达标 | 运维频次满足每周运维1次，定期进行电极清洗和管路清洗，到站率不足一周一次不得分。 |  |
|  | 自动监测仪器（4分） | 确保自动监测仪器工况良好 | 定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内，否则不得分。 |  |
|  | 采水系统的维护（2分） | 确保采水系统正常运行 | 采水系统不正常运行超过8小时，每次扣1分。 |  |
|  | 配水系统的维护（2分） | 确保配水系统正常运行 | 管路堵塞或破裂等原因导致配水系统不正常运行超过8小时，每次扣1分。 |  |
|  | 通讯（2分） | 确保通讯、网络等正常运行 | 水站电话和无线通讯线路不正常运行超过8小时，每次扣1分。 |  |
|  | 监控（2分） | 确保监控软硬件运行正常 | 软件或硬件连续不正常运行超过8小时，每次扣1分。 |  |
| 二、校验（16分） | 水样比对 （6分） | 比对合格次数水样比对次数×100 | 水样比对合格率95%以上为满分，85%~95%得4分，70%~85%得2分，低于70%不得分。 |  |
|  | 标样考核合格率 （10分） | 标样合格次数标样考核次数×100 | 标样考核合格率为100%得满分；100%＞标样考核合格率≥95%得9分；95%＞标样考核合格率≥90%得8分；90%＞标样考核合格率≥85%得2分；85%＞标样考核合格率不得分。 |  |
| 三、质量保证和质量控制（28分） | 标液核查（4分） | 标液核查合格率要不低于75% | 标液核查合格率100%为满分，90%~100%得3分，80%~90%得2分，75%~80%得1分，低于75%不得分 |  |
|  | 加标回收（4分） | 加标回收合格率不低于90% | 加标回收合格率100%为满分，90%~100%得2分，低于90%不得分 |  |
|  | 持证上岗（4分） | 运维技术人员需具备相应证件 | 技术人员持证上岗，否则不得分。 |  |
|  | 技术保障（4分） | 按标准进行检修，8小时响应，24小时现场处理，48小时修复，各项要求达到要求 | 超期1天，每次扣1分 |  |
|  | 人员、车辆保障（4分） | 需保证运维工作正常开展 | 满足2人、1车得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 实验室保障（4分） | 确保试剂、标液的有效性 | 在有资质的实验室配置试剂、标液，否则不得分。 |  |
|  | 备品备件（4分） | 确保备品备件充分 | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
| 四、数据传输及数据准确性（30分） | 有效运行率 （20分） | 该项目仪器实际采用数据数天数×日监测次数×监测项目数×100 | 水站数据有效率≥93%得满分；93%＞水站数据有效率≥90%得18分；90%＞水站数据有效率≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得12分；水站数据有效率＜85%或现场仪器1个月以上未修复并且无备机替换的不得分；其中单台仪器月运转率低于95%，每台扣1分，低于85%扣2分。 |  |
|  | 数据一致性（5分） | 自动分析仪测试数据发送至现场工控机及省市县各级平台均保持一致 | 任一数据不一致，每次扣1分 |  |
|  | 数据在线率（捕获率） （3分） | 实际运行天数日数×100×实际运行参数数水站所有参数数 | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得2分；90%＞在线率≥85%的得1分；在线率＜85%的不得分。 |  |
| 五、设备运转率（7分） | 监控设备运转（2分） | 自动监控设备运转率≥90% | 全年运转率每低于目标1%的，扣0.5分 |  |
|  | 监测设备平均无故障连续运行时间（5分） | 平均无故障连续运行时间在规定的范围内，大于360小时/次 | 按季度考核，单台设备不符合要求的，每次扣1 分 |  |
| 六、技术档案（3分） | 仪器运行记录（3分） | 确保文件、台账等相关资料记录齐全 | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 合计（100分） |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

5、运维交接要求

- ▲5.1 加强前后运维方协调交接，做好系统合成，将站内涉及数据通过VPN统一传输至相关平台。

- 5.2 在合同生效前中标人应与前运维方、业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

- 5.3 运维结束或终止后，协助业主方向下一任中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；电气原理图；电气接线图；操作手册；仪表试剂配方；通讯协议等。

第二章   响 应 文 件 格 式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

二○二五年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

（采购人名称）：

关于       采购项目（项目编号:       ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （磋商服务商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

- 按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）       元（RMB￥           元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需的采购需求。

2、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们的磋商保证金可被贵方没收。

3、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、如果我们成交，为执行合同，我们将按照服务商须知第32条要求提交履约保证金。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在“合同主要条款”中规定的时间内完成设计服务并通过审核。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

磋商服务商名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（授权委托人）签字:               职务:

日期:       年     月     日

注:请磋商服务商另准备两份加盖公章的空白磋商函，以备最终报价用，未加盖公章的最终报价将不予认可。

二、报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

磋商服务商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：2025年　月　日

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、以上报价含所有费用，服务商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖公章）

四、磋商供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

五、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与          项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年月日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致   （采购单位）    ：

本授权书宣告：

委托方：  地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：  年  月  日

所在单位：职务：

身 份 证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加淮安市盱眙生态环境局组织的项目名称（项目编号:    ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年月日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月

### 示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

### 示范格式五

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接单位为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接单位为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （公章）

法定代表人:    （签章或签字）

日期:        年      月      日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 示范格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：